## Slide 1
指令集
2025.11.13

## Slide 2
College of Physics, Sichuan University
XCOM V2.6.exe
波特率115200
停止位1，数据位8，校验位None
勾选16进制显示、时间戳
勾选16进制发送
串口调试助手

## Slide 3
College of Physics, Sichuan University
第1步：关闭电源
指令：12 06 00 00 DD
发送指令顺序

## Slide 4
College of Physics, Sichuan University
第2步：关闭DAC配置
指令：12 08 00 00 DD
发送指令顺序

## Slide 5
College of Physics, Sichuan University
第3步：关闭硬件触发
指令：12 0D 00 01 DD
发送指令顺序

## Slide 6
College of Physics, Sichuan University
第3+步：关闭A触发
指令：12 2D 00 01 DD
发送指令顺序

## Slide 7
College of Physics, Sichuan University
第3++步：关闭B触发
指令：12 3D 00 01 DD
发送指令顺序

## Slide 8
College of Physics, Sichuan University
第4步：关闭基线采集
指令：12 1D 00 01 DD
发送指令顺序

## Slide 9
College of Physics, Sichuan University
第5步：复位
指令：12 05 00 01 DD
发送指令顺序

## Slide 10
College of Physics, Sichuan University
第6步：关闭温度监测
指令：12 0A 00 00 DD
发送指令顺序

## Slide 11
College of Physics, Sichuan University
第7步：配置温度监测频率
指令：12 09 00 0X DD
其中X为16进制数，范围1-A，单位s，默认值1
发送指令顺序

## Slide 12
College of Physics, Sichuan University
第8步：配置LED发光宽度
指令：12 02 XX XX DD
其中XX XX为16进制数，单位为×10ns，例如300ns对应的指令为：12 02 00 1E DD
发送指令顺序

## Slide 13
College of Physics, Sichuan University
第9步：配置同步触发宽度
指令：12 12 XX XX DD
其中XX XX为16进制数，单位为×10ns，例如300ns对应的指令为：12 02 00 1E DD
发送指令顺序

## Slide 14
College of Physics, Sichuan University
第10步：配置LED发光延迟时间
指令： 12 01 XX XX DD，12 11 YY YY DD
其中XX XX和YY YY为16进制数，单位10ns，默认1μs，上限10ms
发送指令顺序

## Slide 15
College of Physics, Sichuan University
第11步：配置同步触发延迟时间
指令： 12 21 XX XX DD，12 31 YY YY DD
其中XX XX和YY YY为16进制数，单位10ns，默认1μs，上限10ms
发送指令顺序

## Slide 16
College of Physics, Sichuan University
第12步：配置移位寄存器时钟频率
指令：12 03 00 0A DD
发送指令顺序

## Slide 17
College of Physics, Sichuan University
第13步：配置硬件触发高电平点数
指令：12 0E 00 XX DD
其中XX为16进制数，单位×10ns，默认值10ns，软件保护，不能为0
发送指令顺序

## Slide 18
College of Physics, Sichuan University
第14步：配置LED发光次数
指令：12 0B XX XX DD
其中XX16进制数，默认1000
发送指令顺序

## Slide 19
College of Physics, Sichuan University
第14+步：配置同步触发次数（和LED发光次数一致）
指令：12 1B XX XX DD
其中XX16进制数，默认1000
发送指令顺序

## Slide 20
College of Physics, Sichuan University
第15步：配置移位寄存器数据
指令：12 04 XX XX DD，12 14 XX XX DD
其中XX为16进制数，4个XX代表四个移位寄存器数据
发送指令顺序

## Slide 21
College of Physics, Sichuan University
第16步：开启移位寄存器配置
指令：12 05 00 10 DD
发送指令顺序

## Slide 22
College of Physics, Sichuan University
第17步：开启温度监测
指令：12 0A 00 01 DD
发送指令顺序

## Slide 23
College of Physics, Sichuan University
第18步：配置DAC数据（根据用户定义的循环区间决定）
指令：12 07 YX XX DD
其中Y对应DAC，取1-A，共10个DAC，XXX对应DAC输出电压，默认为0
发送指令顺序

## Slide 24
College of Physics, Sichuan University
第19步：写入DAC数据
指令：12 08 00 01 DD
发送指令顺序

## Slide 25
College of Physics, Sichuan University
第20步：开启电源
指令：12 06 11 00 DD
发送指令顺序

## Slide 26
College of Physics, Sichuan University
第21步：开启硬件触发（亮A、亮B、亮AB模式）
指令：12 0C 00 01 DD
或
第21步：开启A触发（只亮A模式）
指令：12 2C 00 01 DD
或
第21步：开启B触发（只亮B模式）
指令：12 3C 00 01 DD
发送指令顺序

## Slide 27
College of Physics, Sichuan University
第22步：接收温度数据（亮A、亮B、亮AB模式）
数据格式：
12 F1 XX XX DD：设备地址1001000反馈的温度数据
12 F2 XX XX DD：设备地址1001001反馈的温度数据
12 F3 XX XX DD：设备地址1001010反馈的温度数据
12 F4 XX XX DD：设备地址1001011反馈的温度数据
其中XX XX表示16bit温度数据，格式为int16。换算为温度需要转换为十进制后×0.0078125℃
发送指令顺序

## Slide 28
College of Physics, Sichuan University
第23步：接收测量完成指令（亮A、亮B、亮AB模式）
指令：12 F5 00 00 DD
或
第23步：接收测量完成指令（只亮A模式）
指令： 12 F7 00 00 DD
或
第23步：接收测量完成指令（只亮B模式）
指令： 12 F8 00 00 DD
发送指令顺序

## Slide 29
College of Physics, Sichuan University
第24步：关闭电源
指令：12 06 00 00 DD
发送指令顺序

## Slide 30
College of Physics, Sichuan University
第25步：关闭DAC配置
指令：12 08 00 00 DD
发送指令顺序

## Slide 31
College of Physics, Sichuan University
第26步：关闭硬件触发（亮A、亮B、亮AB模式）
指令：12 0D 00 01 DD
发送指令顺序

## Slide 32
College of Physics, Sichuan University
第26+步：关闭A触发（只亮A模式）
指令：12 2D 00 01 DD
发送指令顺序

## Slide 33
College of Physics, Sichuan University
第26++步：关闭B触发（只亮B模式）
指令：12 3D 00 01 DD
发送指令顺序

## Slide 34
College of Physics, Sichuan University
第28步：开启采集基线（若选手动基线，则无此步骤）
指令：12 1C 00 01 DD
发送指令顺序

## Slide 35
College of Physics, Sichuan University
第29步：等待指令反馈（若选手动基线，则无此步骤）
指令：12 F6 00 00 DD
发送指令顺序

## Slide 36
College of Physics, Sichuan University
第30步：重复步骤18-29
发送指令顺序

## Slide 37
College of Physics, Sichuan University
复位
依次发送：关闭电源12 06 00 00 DD、关闭DAC配置12 08 00 00 DD、关闭硬件触发12 0D 00 01 DD、关闭A触发12 2D 00 01 DD、关闭B触发12 3D 00 01 DD、关闭基线采集12 1D 00 01 DD、复位12 05 00 01 DD、关闭温度监测12 0A 00 00 DD
开启或断开串口连接：同上
软件异常关闭：同上
停止测量（亮A、亮B、亮AB模式）
依次发送：关闭硬件触发12 0D 00 01 DD（一定无反馈）、关闭硬件触发12 0D 00 01 DD、关闭A触发12 2D 00 01 DD 、关闭B触发12 3D 00 01 DD 、关闭电源12 06 00 00 DD、关闭DAC配置12 08 00 00 DD、关闭基线采集12 1D 00 01 DD、复位12 05 00 01 DD、关闭温度监测12 0A 00 00 DD
注意：界面点击停止测量后，一定在开启硬件触发指令后，依次发送上述指令
按键

## Slide 38
College of Physics, Sichuan University
停止测量（只亮A模式）
依次发送：关闭A触发12 2D 00 01 DD 、关闭B触发12 3D 00 01 DD 、关闭硬件触发12 0D 00 01 DD、关闭电源12 06 00 00 DD、关闭DAC配置12 08 00 00 DD、关闭基线采集12 1D 00 01 DD、复位12 05 00 01 DD、关闭温度监测12 0A 00 00 DD
注意：界面点击停止测量后，一定在开启A触发指令后，依次发送上述指令
停止测量（只亮B模式）
依次发送：关闭B触发12 3D 00 01 DD 、关闭A触发12 2D 00 01 DD 、关闭硬件触发12 0D 00 01 DD、关闭电源12 06 00 00 DD、关闭DAC配置12 08 00 00 DD、关闭基线采集12 1D 00 01 DD、复位12 05 00 01 DD、关闭温度监测12 0A 00 00 DD
注意：界面点击停止测量后，一定在开启B触发指令后，依次发送上述指令
按键

## Slide 39
College of Physics, Sichuan University
采集基线
发送：12 1C 00 01 DD
反馈：12 F6 00 00 DD
按键

## Slide 40
College of Physics, Sichuan University
点亮位置信息
发光延时、宽度、次数
同步触发延时、宽度
手动采集基线或循环采集
循环区间
运行模式选择
可选参数
A组
B组
通道1
通道2
通道3
通道4
通道5
×4
×4
×4
×4
×4
×4
×4
×4
×4
×4
×4
×4
×4
×4
×4
×4
×4
×4
×4
×4